ZP-1/SPZOZ/2019

Załącznik nr 7a

Szczegółowe wymagania techniczne

Aparat USG

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana (warunek graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model urządzenia | Podać |  |
|  | Układem jezdny umożliwiający łatwe przemieszczanie. | Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Rok produkcji: 2019 |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości | TAK Obrót o kąt: min. 50º ( +/- 25 stopni ) Regulacja wysokości w zakresie min.: 100 mm |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu. Start systemu od uruchomienia do czasu pojawienia się obrazu | Max. 60 sekund |  |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu | TAK Przekątna min. 10,3” rozdzielczość min. 1024 x 768 |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK min. 12 bit ADC (przetwornik analog/cyfra) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy systemu. Podać. | min. 1-20 MHz |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. Podać. | TAK, min. 250 dB |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. | min. 4 |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę) | min. 2300 Hz |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CF (obrazów/sekundę) | min. 500 Hz |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) | min. +/- 9,5 m/sek |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | min. 40 cm |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). Podać. | min. 32000 obrazów w trybie 2D |  |
|  | Tryby pracy aparatu: 2D (B-mode), M-mode, M-Mode Anatomiczny, Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), Ciągły Doppler (CW), Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), Doppler Tkankowy (TDI) TRIPLEX DUPLEX Podać. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex. Ustawienia indeksu | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR, lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu | TAK min. 5 stopni |  |
|  | Możliwość podziału ekranu na 2 oraz 4 obrazy w trybie obrazowania. | TAK |  |
|  | Moduł ciągłego dopplera CW | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Anatomiczny M-Mode | TAK |  |
|  | Pakiet pomiarów kardiologicznych | TAK |  |
|  | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna: 21,5” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy. Podać. | min. 8 |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): położniczych, ginekologicznych, urologicznych, jamy brzusznej, ortopedycznych, tarczycy, naczyniowe kardiologiczne | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości , pola powierzchni, objętości. | TAK, |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Podać. | min. 25,7kHz |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać. | min. 0,2 - 25 mm |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać | min. +/- 89 stopni |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. Opisać. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy. | TAK min. 1000 GB typu HDD+128 GB SSD |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI, DICOM | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: DVI, Video | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz trybach Dopplerowskich, | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych | min. Ilość elementów: 256 min. Zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz szerokość czoła głowicy min. 60mm |  |
|  | Głowica conveks do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych | Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz pole widzenia min. 60o |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych | min. Ilość elementów: 256 min. Zakres częstotliwości: 3 – 10 MHz pole widzenia min. 230o |  |
|  | Głowica kardiologiczna do badań echa serca | min. Ilość elementów: 64 min. zakres częstotliwości: 1 - 5 MHz min. kąt patrzenia głowicy 90o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje elastografii fali podłużnej na na głowicach liniowych oraz endo, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto Strain, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar przezierności karkowej NT | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo | TAK min. Ilość elementów: 192 min. kąt patrzenia głowicy: 160 stopni kąt skanowania projekcji 3D/4D (sweep angle) min. 120o przy kącie patrzenia 160o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice convex objętościowy do diagnostyki 4D | TAK Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 1 - 6 MHz min. kąt patrzenia głowicy 79o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną SingleCrystal/Pure Wave typu Phased Array | TAK min. Ilość elementów: 64 min. Zakres częstotliwości: 3-8 MHz min. kąt patrzenia głowicy: 90o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowaną do badań stawów | TAK min. Ilość elementów: 128 min. Zakres częstotliwości: 8-17 MHz długość czoła głowicy max. 26mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex | TAK min. Ilość elementów: 128 min. Zakres częstotliwości: 5-8 MHz pole widzenia głowicy min. 91o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne typu Strain oraz Stress Echo | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Podać typ. | TAK Cyfrowy printer |  |
|  | Zasilanie | 220 - 240V 50 – 60Hz |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK Podać długość |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE | TAK |  |
|  | Montaż sprzętu | TAK |  |
|  | Bezpłatna usługa konfiguracji | TAK |  |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego | min. 2 h |  |
|  | Bezpłatne przeglądy. Wykonanie wszystkich wymaganych przez producenta / dostawcę przeglądów serwisowych w cenie dostawy w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Aparat zastępczy w przypadku unieruchomienia ultrasonografu | TAK |  |
|  | 1 Licencja DICOM | TAK |  |
|  | Wymagana integracja urządzenia z systemem PACS Zamawiającego w celu przesyłania danych obrazkowych do serwera PACS. Koszty integracji pokrywa dostawca. | TAK |  |
|  | Przekazanie licencji na wdrożone oprogramowanie (w formie zgodnej z przyjętą przez producenta), długość licencji – bezterminowa. | Tak |  |
|  | Udostępnienie dokumentacji w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej - zgodnie z przyjętą przez producenta) | TAK |  |

UWAGA: parametr techniczny opisany wartościowo lub określeniem „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony stosownym opisem w kolumnie „D”. Wszystkie pola muszą być wypełnione. Brak stosownego opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie jest kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytku bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data:………………

………………………………………

podpis Dostawcy